## 激光光束测量相机对比表
产品型号 | WinCamD-IR-BB | Pyrocam IV（PY-IV-C-A-PRO专业版）
核心探测技术 | 微测辐射热计(Microbolometer) | 热释电晶体(LiTaO₃)固态阵列
波长覆盖范围 | 2-16μm（中远红外MWIR/FIR） | 13-355nm（紫外）；1.06-＞3000μm（红外/太赫兹）
像素规格(分辨率×像素尺寸) | 640×480，17μm | 320×320，80μm
有效探测面积 | 10.8×8.2mm | 25.6×25.6mm
可测光束尺寸 | 未明确标注 | 1600μm-25.4mm（平顶光）；高斯光需减1/3
ADC/数字化仪位数 | 14位ADC | 16位数字化仪
信噪比/动态范围 | ≥1000:1（RMS噪声） | 1000:1（线性动态范围）
低辐照探测能力 | -75μW/cm²（5倍峰峰值噪声） | 0.5-1.0mW/cm²（256帧叠加）；1.5mW/cm²（单帧）
采集帧率 | 30FPS（采集）；7.5FPS（导出） | 未明确标注，支持帧叠加/求和提取弱信号
脉冲激光测量能力 | PRR≥1kHz，14ms热时间常数 | 1fs-12.8ms；单脉冲至1000Hz
核心硬件配置 | 集成快门，无斩波器/无TEC | 集成斩波器、可更换定制光学窗口、支持触发输入/输出
供电方式/功耗 | USB 3.0总线供电，无外置电源 | 12VDC外部供电，功耗12W
机身尺寸/重量 | 2.8×2.8×2.0英寸，未标注重量 | 147.3×147.1×55.2mm，1.2Kg(2.65lbs)
数据传输接口 | USB 3.0 | 千兆以太网（IEEE 802.3ab），GigE Vision兼容
工作温度范围 | 未明确标注 | 5℃-50℃
核心校正技术 | HyperCal动态噪声/基线校正；自动非均匀性校正(NUC) | UltraCal专利基线校正（ISO 11146-3标准）
探测器损伤阈值 | 未明确标注，可搭配衰减器适配高功率激光 | 脉冲：20mJ/cm²(1ns)、600mJ/cm²(1μs)；CW斩波：8W/cm²
标配分析软件 | DataRay自研定制化软件 | BeamGage Professional专业分析软件
软件核心优势 | 无许可费、无限安装、免费更新；支持M2DU位移台 | ISO 11146-3合规；自定义计算；SPC统计；2D/3D光束可视化
ISO标准合规性 | ISO 11146（M²测量可选） | ISO 11146-3（基线校正标准）
核心适配场景 | 2-16μm中远红外激光光束轮廓测量、M²测量、光束发散角检测 | 紫外/红外/太赫兹激光、CO₂/Nd:YAG激光、光纤通信、医疗激光、工业激光维护
产品核心特点 | 高像素精度、便携性优、低辐照探测能力强、多相机并行采集 | 波长覆盖极广、探测面积大、抗损伤阈值高、紫外/太赫兹探测专属优势